## Feuil1
Contrôle/validation/calibration
Modalité d'imagerie (+ accessoires) | Quoi | Fréquence | Qui | Avec quoi | Comment | Résultats attendus | Traçabilité
IRM (+ antennes) | Contrôle artefacts | Chaque manip | Utilisateur |  | Contrôle visuel de l'image | Absence d'artefact
| Homogénéité B0 | Chaque manip | Utilisateur | Valeurs de référence | Contrôle visuel de l'image | Conformité référence | Tableur
| Shim | Chaque manip | Utilisateur | Valeurs de référence | Contrôle visuel de l'image | Conformité référence | Tableur
| Centre | Chaque manip | Utilisateur | Valeurs de référence | Contrôle visuel de l'image | Conformité référence | Tableur
| Niveau des fluides cryogéniques | 1 semaine | Personnel PF | Jauge | Contrôle visuel |  | Tableur
| Mesure du SNR | 1 mois | Personnel PF | Echantillon fourni par le constructeur | Outil logiciel constructeur | Supérieur au seuil fabricant | Tableur
| 3T : Contrôle fantôme | 6 mois | Personnel PF | Fantôme | Protocole constructeur | Conforme aux spécifications : sensibilité, uniformité | Rapport
4,7T : Contrôle fantôme
| 7T : Calibration | 1 an | Constructeur |  |  |  | Rapport
SPECT | Uniformité | 1 mois | PF | Source ponctuelle | Protocole constructeur | Conformité référence | Rapport
|  | 1 an | Constructeur
| Energie | 1 an | Constructeur | Source ponctuelle | Protocole constructeur | Conformité référence | Rapport
| Qualité d'image (résolution spatiale) | 6 mois | PF | Fantôme (Derenzo) | Protocole constructeur | Conformité référence | Rapport
|  | 1 an | Constructeur
| Recalage avec CT | 6 mois | PF | Seringue | Protocole constructeur | Visuelle | Rapport
|  | 1 an | Constructeur
| Quantification (calibration) | pour chaque nouvel isotope et après chaque modification de la caméra | Utilisateur | Seringue | Protocole constructeur |  | Tableur
| Tension | 1 an | Constructeur |  | Protocole constructeur |  | Rapport
| Gain des PM | 1 an | Constructeur |  | Protocole constructeur |  | Rapport
| Linéarité | 1 an | Constructeur |  | Protocole constructeur |  | Rapport
| Calibration géométrique | 1 an | Constructeur |  | Protocole constructeur |  | Rapport
TEP | Energie | 1 jour | Utilisateur | Source radioactive et acquisition | Acquisition pré-programmée | Mise à jour de la table de calibration | Base de données caméra
| Photomultiplicateur : Baseline + gain | 1 jour | Utilisateur
| Sinogramme source ponctuelle | 1 jour | Utilisateur
| Uniformité | 1 mois | Utilisateur
| Quantification | 1 an | Utilisateur
| Zéro électronique | 1 jour | Utilisateur
| Tension polarisation | 1 jour | Utilisateur
| Ajustement du courant | 1 jour | Utilisateur
| Mouvement propre | 1 jour | Utilisateur
| Fidélité | 1 jour | Utilisateur
| Répétabilité | 1 an | Utilisateur
| Reproductibilité | 1 an | Utilisateur
| Linéarité | 1 an | Utilisateur
| Etalonnage | 1 an | Utilisateur
CT | X-Ray Run-up | Chaque manip | Utilisateur | Acquisition | Acquisition pré-programmée | Run-up sans erreur | Tableur
| Offset | si artefact | PF | Acquisition | Acquisition pré-programmée | Mise à jour système | Base de données caméra
|  | 1 an | Constructeur | Acquisition | Acquisition pré-programmée | Mise à jour système | Rapport
| Quadratic Gain | si artefact | PF | Acquisition | Acquisition pré-programmée | Mise à jour système | Base de données caméra
|  | 1 an | Constructeur | Acquisition | Acquisition pré-programmée | Mise à jour système | Rapport
| Pixel | si artefact | PF | Acquisition | Acquisition pré-programmée | Mise à jour système | Base de données caméra
| Blank Scan | si artefact | PF
| Unité Hounsfield (ex : eau,air, os, barrettes d'hydroxyapatites) | 6 mois | PF
| Calibration géométrique | 1 an | Constructeur |  |  |  | Rapport
Radiochimie | HPLC : Contrôle qualité des signaux UV | Chaque manip | Radiochimiste | Cellule UV | Démarrer une acquisition à blanc + status "signal UV" | Bruit de fond signal <10 mAu et stable | Cahier de manip / Cahier de vie machine
| HPLC : Contrôle qualité de la pression | Chaque manip | Radiochimiste | Signal de la pression | Démarrer une acquisition à blanc + status "pression" | Pression selon expertise de l'utilisateur | Cahier de manip / Cahier de vie machine
| HPLC : Contrôle de la présence du signal UV | A la défaillance de la pièce |  | Cellule UV | Outil logiciel constructeur | Présence du signal UV | Cahier de manip / Cahier de vie machine
| HPLC : Contrôle système HPLC | A la défaillance de la pièce | Radiochimiste | un standard connu | Lancer une acquisition | Temps de rétention et surface du pic conforme aux spécifications pour une colonne donnée | Cahier de vie machine
| Radiodétecteur : Tests constructeur | 2 ans | Constructeur | Procédures fournisseur | Protocole constructeur | Conforme aux spécifications fournisseur | Rapport fournisseur consigné dans un classeur et au format
| Radiodétecteur : Contrôle qualité des signaux radioactifs | Chaque manip | Radiochimiste | Cellule de comptage | Démarrer une acquisition à blanc + status "signal radioactif" | Bruit de fond radiosignal <15 cps et stable | Cahier de manip / Cahier de vie machine
Imagerie Optique Macro
Imagerie Optique Micro
Ultrasons (+ sondes) | Mesure sur fantôme échographique "dose-ranging" pour quantification en contraste |  | Personnel PF | Fantôme |  |  | Cahier de labo
MEG | Tests constructeur | 1 an | Constructeur | Procédures | Protocole constructeur | Conforme aux spécifications | Rapport
| Test de précision spatiale | 6 mois | Utilisateur | Fantôme | Protocole constructeur | Marge d'erreur < 5mm | Rapport
| Test de bruit sur capteurs | 1 semaine | Utilisateur | Chambre vide | Logiciel constructeur | Niveau de bruit < 5 fT.Hz-1/2 | Histogramme de bruit
| Conditions climatiques dans la chambre blindée (°, hygrométrie, débit) | 1 semaine | Services techniques | Capteurs climatiques |  | 19°C < T° < 24°C 70% d'humidité 15 vol/h | Sous-traitée
| Qualité des signaux | Avant chaque manip | Utilisateur | Chambre vide avec patient | Faire une acquisition
| Niveau d'hélium | Avant chaque manip | Utilisateur | Jauge | Contrôle visuel Logiciel constructeur
EEG | Enregistrement signal test (signal carré) sur l'ensemble des canaux | 1 mois | Utilisateur | Acquisition | Protocole constructeur | Signal à 95/100% de sa dynamique théorique Pas de déformations temporelles
TMS | Vérification du fonctionnemen général et de la puissance délivrée | 1 mois | Utilisateur |  | Protocole constructeur | Bon fonctionnement
| Contrôle du robot d'assistance TMS | 6 mois | Constructeur |  | Protocole constructeur
NIRS
RPE | Procédures de tests confidentielles
| Niveau des fluides cryogéniques |  | Personnel PF | Jauge | Contrôle visuel
Systèmes d'anesthésie | Niveau d'anesthésique | Chaque manip | Utilisateur | Jauge | Contrôle visuel | Cuve pleine | Fiche de suivi consommation
| Débit d'anesthésique | 1 an | Prestataire | Capteur débit | Protocole prestataire | Conforme aux spécifications | Bon intervention, rapport, contrôles réglementaires pour utilisation vétérinaire
filtre
| purge du compresseur si compresseur associé à chaque appareil | à la fin de chaque manip | Utilisateur